АСЕПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ или Альтернатива инфицированию пациентов при гастро-, дуодено-, колоноскопии

S.A.Matasov, R&D Center “Contra Cancrum Coli”, Riga, Latvia, www.coloncancer.lv, section 1

Abstract

Description

Гибкая эндоскопия постоянно лидирует в десятке самых опасных практик, ежегодно определяемых ECRI. Причина – перекрестное инфицирование (ПИ) пациентов после гастро-, колоно-, дуоденоскопии. Масштаб проблемы отражает рынок эндоскопического оборудования: в 2017 г. - $25,58 млрд. при росте 6,4 % в год. Гибкие эндоскопы являются переносчиками более 300 микроорганизмов. В их числе: вирусы гепатита В, С, ВИЧ, смертельная карбапенем-резистентная энтеробактерия, другая суперинфекция. По данным различных авторов, 40-60% эндоскопов остаются зараженными после дезинфекции.

Flexible endoscopes are sources of patients cross-infection (CI). Here are annual prognoses of CI risk: in 2010 – the 1st place, then: 3rd, 4th, 8th, 6th

В США гибкая эндоскопия постоянно присутствует в списке 10-и самых опасных практик, ежегодно определяемых ECRI. Причина черного лидерства - ПИ пациентов после гастро-, колоно-, дуоденоскопии. Масштаб проблемы отражает рынок эндоскопического оборудования: в 2017 г. он составил $25,58 млрд. при росте 6,4 % в год. Гибкие эндоскопы являются переносчиками более 300 микроорганизмов [4]. В их числе: вирусы гепатита В, С, ВИЧ, смертельная карбапенем-резистентная энтеробактерия [5], другая суперинфекция.

как сообщил L.F. Muscarella в 2016 г., «не менее 40 % дезинфицированных эндоскопов, возможно колоноскопов, остаются зараженными» [15]; у других авторов эта цифра выше - 47 и 60 %

Осознание и признание ПИ выразилось в запрете донорства в течение года после эндоскопии.

Дезинфицирующие машины, шкафы, контейнеры, судя по 9-летней динамике данных ECRI, не только не убрали гибкую эндоскопию из ее чёрной десятки, но наоборот - вернули на 1-2-е места

CI risk is caused by impossibility of:

– brushing of plenty cavities, narrow channels of endoscope;

– sterilization of "machine-cabinet-container" chain.

- Первопричина перекрестного инфицирования пациентов при гастро-, дуодено-, колоноскопии – неадекватная конструкция гибких эндоскопов. Таким образом, их изготовители – должны быть подозреваемыми во всех случаях смерти пациентов.

Guilty in CI are called medicals, but, for example, guilty in accident usually is considered manufacturer of defective automobile, nor driver.

в США за 2013-2017 г.г. нашлось 26 статей о ПИ, включающих более 46 смертей (см. на слайдах 13-16). А сколько их было во всем мире за 60 лет?!

Суть проблемы мнимой дезинфекции гибких эндоскопов я формулирую так:

1. Реальную дезинфекцию обеспечивает щёточная очистка контактных зон аппарата.

2. Первопричина мнимой дезинфекции – большое число и недоступность этих зон.

3. Цепь машина-шкаф-контейнер – источник вторичного инфицирования эндоскопа.

FDA тоже увидела «причину заражения в сложной конструкции аппаратов, не позволяющей проводить их адекватную очистку»

По E. Spaulding биопсийные щипцы и другой инструмент, проникающий в ткани слизистой - критические изделия, сами гибкие эндоскопы - полукритические,

В современных эндоскопах 13 контактных зон, из них только оболочка вводимой части с линзами не требует щеточной очистки, для остальных 12-и она обязательна, это:

- форсунка объектива,

- 2 канала вводимой части,

- 2 клапана, 2 шахты и боковой канал для входа инструмента,

- 3 канала соединительной части и ее коннектор.

Источники ПИ

1. Контактные зоны эндоскопа, требующие щеточной очистки. Чем их больше и чем менее они доступны – тем больше вероятность мнимой дезинфекции эндоскопа.

2. Каналы большой длины и маленького диаметра. Общая длина каналов сегодняшних колоноскопов достигает 7,5 м, гастроскопов - 6,5 м. Каналы диаметром 3-4 мм чистят гибкими длинными щётками, каналы диаметром до 1,2 мм моют потоком жидкости, однако рост внутриканальных биопленок [22] требует их щеточной очистки [23].

3. Негерметичный эндоскоп. Инфекция, попавшая внутрь аппарата, должна уничтожаться при ремонте, но до этого она будет долго инфицировать пациентов.

4. Цепь машина–шкаф–контейнер. Система ДВУ, хранения и транспортировки гибких эндоскопов несет риск их вторичного инфицирования в связи с:

4.1. Невозможностью стерилизации и трудностями дезинфекции звеньев цепи; в них часто гнездится инфекция побывавших там эндоскопов, а также госпитальная.

4.2. Контаминацией эндоскопа госпитальной инфекцией в промежутках цепи.

4.3. Быстрым инфицированием эндоскопа после ДВУ. Эндоскоп, пребывающий в открытом виде, безопасен, якобы, 3 часа, при хранении в шкафу или контейнере - до 3-х суток. Сравнимо ли это с годами стерильности 1-разовых средств!

5. Инфицированное население. В связи с источниками 1-4 и этим, угроза ПИ вирусом гепатита С, например, в Египте в 36 раз выше, чем, например, в Италии [24].

6. Травмы, нанесенные эндоскопом. Ссадины и микротравмы слизистой, неизбежно сопровождающие введение эндоскопа, биопсия, другие эндоскопические операции в сочетании с источниками 1-5 существенно увеличивают риск ПИ.

Известные 1-разовые медицинские средства исключают ПИ, но 1-разовые гибкие эндоскопы невозможны по причине их нерентабельности.

Aims of Aseptic method:

– Minimization of semi-critical zones of endoscope, their accessibility for brush.

– Replacement of “machine-cabinet-container” chain by single sterilizable device.

Aims are realized by:

– 1-channel non-valve endoscope with disposable component.

– disinfector-protector of its semi-critical zones.

Асептический метод основан на 2-х изобретениях:

«Эндоскоп с 1-канальной эндоскопической трубкой и 1-разовым компонентом, соединяющим канал с источниками давления». Технический эффект нового эндоскопа – минимизация числа и протяженности зон, требующих ручной щеточной очистки. (1-разовый компонент может быть стерилизуемым.)

«Асептический способ дезинфекции высокого уровня, хранения и транспортировки гибкого эндоскопа и устройство для его реализации». Технический эффект этого изобретения – замена цепи машина-шкаф-контейнер одним 1-разовым или стерилизуемым устройством

У нового эндоскопа нет клапанов, шахт и только 1 канал, соединяемый с 3-мя трубками внешнего 1-разового компонента посредством сдавливающих клапанов и тройника. Канал, тройник, 3 трубки, их клапаны обеспечивают аспирацию и подачу в колон газа и воды. Мытье линз обеспечивает 1-разовая вставка в канал с прямым и 3-мя боковыми выходами; закрытие прямого выхода и подача в канал жидкости направит ее на линзы.

Итак, в новом эндоскопе только 2 постоянные контактные зоны: оболочка вводимой части и канал; щётка нужна только каналу диаметром 3-4 мм и длиной 1 или 1,7 м.

Channel of new endoscope is located in the insertion part, other channels and valves – in disposable component (see slide.6). Focus of invention – channel’s lateral outputs on lenses and direct output near to instrument’s diameter. Closing of direct output ensures washing of lenses, opening - aspiration.

Disinfector-protector in the shape of a corrugated tube (see slide.7) ensures high-level disinfection of insertion part and channel, their storage in disinfected state.

Обработка 1-канального бесклапанного эндоскопа имеет свою специфику, но по существу не отличается от традиционной дезинфекции существующих гибких аппаратов. Она включает 4 последовательных этапа:

1. Предварительную очистку эндоскопической трубки.

2. Очистку-дезинфекцию всех ее поверхностей и канала.

3. ДВУ канала и оболочки вводимой части эндоскопа в специальной трубке.

4. Герметизацию канала и оболочки вводимой части в специальной трубке.

1-ый и 2-ой этапы проводят как обычно, 3-й - в 1-разовой или стерилизуемой гофрированной силиконовой трубке, именуемой Дезинфектор-Протектор (ДП) (см. на слайде 9). ДП надевают на вводимую часть эндоскопа и заполняют дезинфектантом все их полости. Удаление дезинфектанта, промывание полостей стерильной дистиллированной водой, их активное высушивание завершают 3-ий этап.

4-ый этап преследует герметизацию канала и оболочки вводимой части эндоскопа в полости ДП посредством стерильных пробок.

Таким образом ДП с помощью вышеописанной технологии выполняет свое предназначение: ДВУ контактных зон 1-канального эндоскопа, их длительное хранение и транспортировку в дезинфицированном состоянии, то есть готовыми к работе.

Способ стерилизации и хранения биопсийных щипцов аналогичен описанному выше. После полной очистки-дезинфекции щипцы подвергаются высокотемпературной стерилизации вместе с герметизирующей их вводимую часть силиконовой трубочкой, именуемой Стерилизатор-Протектор (СП) - см. на слайде 9.

Поскольку доступ щётки в каналы и другие контактные зоны гибких многоканальных эндоскопов затруднен, а цепь машина-шкаф-контейнер не стерилизуется, 40, 47, 60 % аппаратов после обработки остаются загрязненными [15, 32]. Эти цифры, случаи ПИ и смерти пациентов, дают основания именовать ДВУ многоканальных аппаратов мнимой, а сам метод современной гибкой эндоскопии – перекрестно инфицирующим.

1-канальный эндоскоп имеет 6 преимуществ, достигнутых путем минимизации:

1.1. общего числа зон, требующих ручной щёточной очистки, с 12 до 1,

1.2. числа клапанов и их шахт, требующих ручной щёточной очистки, с 4 до 0,

1.3. числа каналов, требующих ручной щёточной очистки, с 6 до 1,

1.4. числа каналов, недоступных щёточной очистке, с 3 до 0,

1.5. общей длины каналов колоноскопов с 7,5 до 1,7 м, гастроскопов с 6,5 до 1 м,

1.6. диаметра вводимой части эндоскопической трубки до 9 мм.

(Поверхность вводимой части нового эндоскопа, как и старого, в щетке не нуждается).

Дезинфектор-Протектор 1-канального эндоскопа является альтернативой цепи машина-шкаф-контейнер, то есть он «три в одном». В отличие от цепи, ДП:

2.1. является 1-разовым или стерилизуемым,

2.2. исключает вторичную контаминацию контактных зон эндоскопа,

2.3. долго сохраняет контактные зоны эндоскопа в состоянии ДВУ,

2.4. сократил затраты на оборудование в тысячу раз - до 50-75 €,

2.5. сократил расход дезинфектанта до 200 мл,

2.6. сократил расход стерильной дистиллированной воды до 1,5 л,

2.7. не требует специального помещения, т.к. имеет незначительные размеры

- Асептический метод снизил с 12-и до 1-ой число зон эндоскопа, требующих щёточной очистки, и до 2-х общее число контактных зон, обеспечил их дезинфекцию, хранение, транспортировку в 1-разовой или стерилизуемой трубке.